附件：

草业与草原学院实验项目安全风险评估表

| 一、实验项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 |  |  |  |
| 实验项目类别 | 教学实验 创新创业项目实验 学科竞赛 毕业论文（设计） 科研项目实验 其它 |  |  |
| 项目归口管理部门 | 教务处 研究生院 科技处 所在单位 其它 |  |  |
| 实验项目内容 | - 1、具体实验内容（具体相关指标测定内容方法） - 2、所用实验室地点、安全责任人信息、联系电话 - 3、所用仪器设备、试剂 - 4、简要描述具体步骤的关键点 - （实验整体内容不涉及危险源可不填写此表） - 例：1、实验内容：土壤样品消煮 - 实验地点：8号楼510实验室、代心灵、18813104509 - 仪器设备：石墨消解仪 - 试剂：硫酸、催化剂（100∶10∶1 比例称取硫酸钾（K2SO4）、硫酸铜（CuSO4·5H2O）和硒 粉（Se）） - 步骤：0.1000g风干过筛土壤样品+5ml硫酸+1片催化片（或者是0.2g催化剂混合） - 直线加热：400℃，时间：1h - 或者曲线加热：100℃，10min；200℃，10min；350℃，30min；400℃，1h（根据实验方案自行选择） - 消煮终点：灰白色稍带绿 - 2、实验内容：土壤全氮含量测定 - 实验地点：8号楼509实验室、李富翠、18618344787 - 仪器设备：全自动凯氏定氮仪 - 试剂：2%硼酸、40%氢氧化钠、盐酸、甲基红、溴甲酚绿混合指示剂、无水碳酸钠 - 步骤：（1）溶液配制 - （2）仪器清洗 - （3）仪器预热：仪器空白测试至稳定，样品重量0；空白体积0；蛋白系数默认，硼酸20ml，稀释水0，碱液0，蒸馏5min。 - （4）样品测定：样品重量；硼酸20ml，稀释水20，碱液（硫酸4倍），蒸馏5min。 - （5）仪器管路清洗 |  |  |
| 实验项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 实验项目指导教师/导师 |  | 联系电话 |  |
| 所用实验室类别 | 化学类 生物类 机电类 特种设备类 其他 |  |  |
| 安全等级 | 一级 二级 三级 四级 |  |  |
| 二、实验项目的危险源及风险分析 |  |  |  |
| 危险源种类（可多选）* | 化学类 生物类 机电类 特种设备类 辐射类 其他类 |  |  |
| 危险源清单 | （根据实验项目所使用的危险源列出具体清单，如管控类化学品名称、各种特殊设备名称等） 1. 危险化学品：浓硫酸、2.石墨消解仪、全自动凯氏定氮仪 |  |  |
| 风险分析 | （根据危险源清单，分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响） 1. 浓硫酸、硼酸、盐酸、氢氧化钠均属于酸碱腐蚀性危险化学品，如果不慎接触到皮肤会引起灼伤、腐蚀。（危险化学品具体内容具体分析,可上MSDS网站查询） 2.石墨消解仪、全自动凯氏定氮仪属于高温运行设备，加热温度过高引发火灾，或者取物不当引发烫伤。 |  |  |
| 拟采取的防护和应急措施 | （对照《高校实验室安全检查项目表》、化学品安全技术说明书、相关管理制度等要求进行逐一阐述） 1. 拟采取和配备的防护：使用浓硫酸、硼酸、盐酸、氢氧化钠时，要戴好护目镜，手套和实验服能覆盖身体全部皮肤，震荡时注意不能让液体飞溅，称量完药品及时的放回药品柜，双人双锁存放危险化学品，以防药品丢失或者其它危险情况发生。 应急措施：如使用浓硫酸时不小心溅到皮肤或衣服上，应立即用大量水冲洗，再涂上3%～5%的碳酸氢钠溶液，严重者立即就医；如使用硼酸发生皮肤接触等情况时，采取以下应急措施：皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。如使用盐酸发生皮肤接触等情况时，采取以下应急措施：如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。沾染的衣服清洗后方可重新使用。如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫中毒急救中心/医生。如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 2. 拟采取和配备的防护：石墨消解仪、全自动凯氏定氮仪在使用过程中，需要全程值守。从消解仪、定氮仪中取消解管的时候带线手套操作，消解管需冷却至室温后再进行后续测定操作。 应急措施：石墨消解仪、全自动凯氏定氮仪如发现有火苗等异常状态立即切断相应电源，使用实验室配备的二氧化碳灭火器，及时扑灭火灾。如火势发展较快较大，逃离现场拨打消防电话。取物时若不慎被烫伤，应立即用自来水缓慢冲洗烫伤部位，如果烫伤严重应立即前往医院就医。 |  |  |
| 实验项目负责人承诺： 本人对实验项目存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 实验室安全责任人意见： 本人已知悉以上实验项目风险评估内容，同意该实验项目在所辖实验室内开展，本人将及时向所在单位备案，该实验项目可在备案完成后开展。 实验室安全责任人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 所在单位审核意见： 学院已知悉该实验的内容和存在风险，该实验安全风险评估表已在学院备案，学院将对该实验项目落实风险评估举措情况进行督查检查。 单位负责人（签字）： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

注：*依据实验项目涉及的危险源特性，从安全角度可将危险源种类分为化学类、生物类、机电类、特种设备类、辐射类、其他类。

①化学类：主要涉及危险化学品的实验项目，主要危险源为毒害性、腐蚀性、易燃易爆、易制毒、易制爆等危险化学品。

②生物类：主要涉及微生物和实验动物的实验项目，主要危险源为微生物（传染病病原体类等）、动物等危害个体或群体安全的生物因子。

③机电类：主要涉及机械、电气、高温高压等设备及仪器仪表等的实验项目，主要危险源为机械加工类高速设备、高压及大电流设备、激光设备、加热设备等。

④特种设备类：主要涉及起重机械、锅炉、压力容器（含气瓶）的实验项目，主要危险源是该类设备自身，起重机械可能造成重物坠落、起重机失稳倾斜、挤压、高处跌落等危害；锅炉可能因超温、超压等导致材料失效发生爆炸或泄露造成机械损伤、烫伤等危害；压力容器可能因遇热超压、机械损伤、压阀不合格等造成爆炸或气体外泄等危害。

⑤辐射类：主要涉及产生辐射的实验项目，主要危险源包括放射性同位素、放射装置、电子加速器、X射线装置、γ射线装置、中子源、质子加速器等能够产生辐射的设备和物品。

⑥其他类：不涉及上述危险源的或实验项目，主要危险源为用电用水等设施设备引发的用电用水安全风险。

填表说明：

1. 表中斜体字为参考示例，填写表格时请删除。

2. 此表一式三份，实验项目负责人、实验室安全责任人、二级单位各留存一份。